СЧЁТЧИК  ГАЗА ОБЪЁМНЫЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ «ВЕКТОР»

# ПАСПОРТ

В946.005.000ПС

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ48.В02384

Сертификат утверждения типа RU.С.29.001.А № 27268

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Счётчик газа объёмный диафрагменный «ВЕКТОР», далее - счетчик, изготовлен по ТУ 4213-005-94633680 – 2006 и соответствует  российским и международным метрологическим требованиям для измерительных приборов и методов метрологического контроля. Счётчик предназначен для учёта потребляемого углеводородного газообразного топлива. Счетчик имеет два исполнения – с механическим отсчетным устройством с возможностью установки датчика импульсов или с электронным отсчетным устройством с функцией коррекции объема газа по температуре. Структура условного обозначения счетчика приведена в таблице 3 на странице 3 паспорта.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики указаны в таблице 1

Таблица 1

| Типоразмер счетчика | G1,6 | G2,5 | G4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный расход – Qn (м3/ч) | 1,6 | 2,5 | 4,0 |
| Циклический объём (дм3) | 1,2 |
| Максимальный расход - Qmax (м3/ч) | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| Минимальный расход - Qmin (м3/ч) | 0,016 | 0,025 | 0,040 |
| Максимальное рабочее давление – Pmax (кПа) | 50 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов, (%): Qmin  Q  0,1Qnom; 0,1Qnom  Q  Qmax | 3 1,5 |
| Максимальное значение сумматора (м3) | 99999,999 (99999,9999*) |
| Диапазон температур окружающей среды, (С) | -40....+55 |
| Диапазон рабочих температур газа, в котором производится коррекция объема газа по температуре, (С) | -30…+55* |
| Средний срок службы, не менее (лет) | 25 |
| Масса (кг), не более | 2 |
| Габаритные и присоединительные размеры (мм), не более: |
| длина, не более | 165 |
| ширина, не более | 195 |
| высота, не более | 220 |
| расстояние между патрубками | 110 |
| резьба патрубков, дюйм | G1 ¼” |
| Направление потока газа | Стандартное исполнение – слева - направо По заказу – справа - налево |
| Примечание: * для счетчиков с электронным отсчетным устройством. |

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ИМПУЛЬСОВ

(для счетчиков с механическим отсчетным устройством)

Датчики импульсов 4-х проводные и оснащены двумя контактами, один из которых является генератором импульсов, а второй является детектором обрыва провода и вмешательства в работу отсчетного устройства с помощью магнитного поля. Датчики импульсов поставляются по заказу дополнительно.

Величина 1 импульса  (м3)                                        0,01; Максимальное напряжение переключения  (В)  24

Максимальная мощность переключения (ВA)           10; Максимальный ток переключения (А)                0,5

Максимальный ток проводимости (А)                        1,5; Сопротивление контактов (Ом)                          0,15

Максимальная емкость контактов  (пФ)                         1.

4. ИСПОЛНЕНИЕ СЧЕТЧИКА С ЭЛЕКТРОННЫМ ОТСЧЕТНЫМ УСТРОЙСТВОМ С ФУНКЦИЕЙ КОРРЕКЦИИ ОБЪЕМА ГАЗА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ

В этом исполнении счетчика жидкокристаллический  9 – разрядный (00000,0000 м 3 )  индикатор (ЖКИ) электронного отсчетного устройства (ЭОУ) с функцией коррекции объема газа по температуре обеспечивает индикацию скорректированного (стандартного) объема газа в диапазоне температур газа, указанном в таблице 1.

Вычисление объема газа Vс, приведенного к стандартным условиям, производится по формуле: Vс = V·C, где: V – объем газа в рабочих условиях, м 3; С – коэффициент коррекции. С = Ра·Тс / (Рс·Т·Z), где: Рс, Тс – стандартные значения абсолютного давления и температуры, МПа и К; Ра = Ри + Рб – абсолютное давление в рабочих условиях, МПа (Ри - избыточное давление, МПа; Рб – барометрическое давление, МПа); Т = t + 273,15 – абсолютная температура, К (t – температура газа в рабочих условиях, ºС); Z – коэффициент сжимаемости газа.

Значения Ри = 0,002 МПа, Рс = Рб = 0,101325 МПа, Тс= 293,15 К, Z = 1 заносятся в электронный счетный механизм при выпуске из производства, если иные значения этих величин не оговорены заказчиком.

Счетчики, оборудованные электронным отсчетным устройством, имеют встроенный архив данных и нештатных ситуаций и могут использоваться в автоматизированных системах сбора информации.

Более подробная информация о работе с архивом  и дистанционном съеме показаний, а также перечень дополнительной комплектации, необходимой для этого, изложены в руководстве по эксплуатации, предназначенном для организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Счётчик газа	                                    1 шт.;

Защитные крышки	                      2 шт.

Упаковочная коробка	                      1 шт.;

Паспорт	                                     1 экз.

По желанию заказчика к комплекту может быть поставлен набор специальных переходников, гаек и уплотнительных прокладок.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода счетчика в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Отказ в работе, неисправности счётчика в течение гарантийного срока необходимо подтвердить актом, заверенным руководителем предприятия, осуществляющем монтаж или эксплуатацию счетчика, в котором необходимо указать характер неисправности счётчика.

Гарантии изготовителя снимаются, если счётчик вышел из строя по вине  монтажной организации или потребителя из-за несоблюдения указаний, приведенных в разделе 7, 8 и 9 настоящего паспорта, а также: при наличии механических повреждений счетчика; нарушенной пломбе с клеймом поверителя; отсутствия в паспорте счетчика отметок о продаже и вводе в эксплуатацию.

7. УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЁТЧИКА

Внимание! Монтаж, ввод в эксплуатацию, ремонт и поверка счетчиков осуществляются только организациями, имеющими лицензию на проведение этих работ. В противном случае гарантийные обязательства предприятия-изготовителя не сохраняются.

Внимание! Запрещается производить монтаж счётчика на трубопровод посредством сварки. При установке необходимо руководствоваться правилами монтажа газового оборудования и использовать соответствующие диаметрам трубопровода и патрубкам счётчика соединительные элементы.

Внимание! Перед счетчиком настоятельно рекомендуется установка газового пылеулавливающего фильтра.

Счётчик устанавливать в хорошо проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 метра от открытого огня. Место, где устанавливается счетчик, должно обеспечивать свободный доступ для наблюдения показаний счетчика. Установка счетчика вне помещения возможна только с использованием специальных шкафов, защищающих счетчик от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, пыли, а также от механических воздействий.

Следует избегать соприкосновения с полом дна корпуса счётчика во избежание его коррозии.

Перед установкой счётчика следует проверить наличие пломбы с клеймом поверителя. Счётчик без клейма или с просроченным клеймом к монтажу не допускается.

Перед установкой счетчика произвести очистку газопровода от загрязнений ( грязь, песок, пыль, окалина и т. п.). Счетчик данного типа устанавливается на подводящий и отводящий элементы газопровода. Счётчик установить на трубопровод так, чтобы направление стрелки на корпусе соответствовало направлению движения газа в трубопроводе, обеспечив герметичное соединив патрубков счетчика с трубопроводом.

Перед пуском газового счётчика в эксплуатацию следует убедиться, что давление на входе в счетчик не превышает величины максимального давления, указанного на щитке счетчика.

Внимание! Опрессовку системы газоснабжения (проверка на герметичность) проводить без счётчика, заменяя его специальной вставкой.

При пуске счётчика следует принимать меры, препятствующие возникновению эффекта «гидравлического удара». Для этого необходимо обеспечить возможность плавного повышения давление на входе в счётчик. С этой целью непосредственно перед счётчиком обычно устанавливается кран.

.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нормальная работа счётчика обеспечивается при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- монтаж счётчика должен быть выполнен в соответствии с разделом 7 настоящего паспорта;

- счётчик должен использоваться на расходах не более максимального, указанного в таблице 1 паспорта;

- лицевые панели счётчика содержать в чистоте. Загрязненное стекло протирать влажной, а затем

сухой салфеткой. Не допускается использование для чистки стекла органических растворителей.

-запрещается проведение каких – либо работ на счетчике лицам (предприятиям), не имеющим соответствующих удостоверений (лицензий).

Внимание! При появлении запаха газа следует перекрыть вентиль на трубопроводе и вызвать представителя предприятия по ремонту и эксплуатации газового оборудования..

9. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Счетчик упаковывается в индивидуальную тару. Перед упаковкой на фитинги устанавливаются защитные крышки.

Счетчики должны храниться в индивидуальной таре изготовителя в положении, соответствующем обозначению на таре.

Условия хранения и транспортирования должны соответствовать п. 3 и п. 5 ГОСТ 15150 – 69.

10. ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ

Счетчики при выпуске из производства подвергаются первичной поверке в соответствии с методикой поверки, утвержденной ГЦИСИ "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева" 25.01.2007 г.
           Счетчики в процессе эксплуатации подвергаются периодической поверке. Межповерочный интервал 10 лет.
           Результаты периодических поверок заносятся в таблицу 2

Таблица 2.

| Дата поверки | Результат поверки | Поверяющая организация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Фамилия и подпись поверителя | Оттиск клейма поверителя |

Таблица 3 – Структура условного обозначения счетчика.

| VG | ххх | хх | х |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температурная компенсация: Т- имеется; 0 - нет |
|  |  | Направление потока газа: LR – слева направо; RL – справа налево |
|  | Номинальный расход м3/час: 1.6; 2.5; 4.0 |
| Обозначение типа: ВЕКТОР |

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счетчик газа объемный диафрагменный "ВЕКТОР", изготовитель ООО «СПб ЗИП»,

соответствует ТУ 4213-005-94633680-2006, поверен, опломбирован с наложением на пломбах оттиска клейма государственного поверителя и признан годным к эксплуатации.

Печать (штамп)

изготовителя 				                                                           ______________________

(подпись отв. лица)

Оттиск клейма

поверителя                                                                                                                _____________________

(подпись поверителя)

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Счётчик упакован на ООО «СПб ЗИП» в соответствии с ТУ и КД на счетчик

13. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Счетчик газа объемный диафрагменный «ВЕКТОР» ____________

(типоразмер)

Заводской номер  ___________________

Наименование организации, осуществившей продажу:

___________________________________________________

Дата продажи __________________________

М.П.

14. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заполняется организацией, осуществившей ввод счетчика в эксплуатацию.

Без заполнения данного раздела паспорта гарантии изготовителя не сохраняются.

Наименование организации, осуществившей ввод счетчика в эксплуатацию:

________________________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию:_________________________

Подпись ответственного лица _______________________                                          М.П.

# Text boxes

Зав № _________________

Дата изготовления:

________________

G4

G6

МЕ 48